全自动发光分析仪参数要求

1、产品名称：全自动化学发光免疫分析仪

2、主要技术性能

2.1、检测速度：≥180T/h/模块；

2.2、发光方式：管式磁微粒化学发光

2.3、检测原理：吖啶酯标记的直接化学发光

2.4、进样方式：圆盘式进样

*2.5、样本位：样本位：≥80，随时添加样本

*2.7、第一份结果报告时间	：≤11min

2.8、试剂位：试剂装载≥25个

*2.9、检测项目：甲功、性激素、肿瘤标志物（有异常凝血酶原）、代谢、心肌、传染病、贫血、肝纤维化、骨代谢、高血压、炎症、糖尿病等

2.10、试剂冷藏：具有24小时试剂冷藏功能，冷藏温度2-8摄氏度

2.11、试剂包装：独立包装、无需预处理、多种规格

2.12、试剂补充：无需加样暂停，可随时添加试剂

2.13、反应杯装载：一次性装载≥180个

2.14、液面探测：具有液面探测功能

2.15、防堵塞功能：具有防堵塞报警功能

2.16、试剂盒信息读取方式：RFID射频识别技术高速读取试剂盒全部信息。